除颤起搏监护仪技术规格要求

- 重量：≤4.2kg（标配，含电池）。

- 彩色电容触摸屏≥8英寸, 分辨率1024×768像素，可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。

- 提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障。

- 支持中文操作界面。

- 屏幕显示心电波形扫描时间最大不小于36s。

- ★具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群。

- 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

- 手动除颤分为同步和异步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。

- 体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

- ★电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

- AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8小时。

- 开机到可进行除颤充电操作的时间≤2s，符合临床使用。

- ★除颤充电迅速，充电至200J≤4s。

- 除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。

- 从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。

- 支持病人接触状态和阻抗值实时显示。

- 支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引。

- 支持单机培训模式。

- 心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。阻抗呼吸率范围：0-200rpm。

- 通过心电电极片可监测的心律失常分析种类不少于27种。

- 支持ST和QT实时分析。

- 提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE(MDR)认证。

- 可根据病人类型自动切换除颤默认能量和参数报警限。

- 支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。

- 支持通过中央站远程修改病人信息和系统时间同步。

- 支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。

- 标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。

- 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。

- 配置50mm记录纸记录仪，可同时打印不少于3通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。

- 可存储120小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

- 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。

- 支持设备状态指示灯用户检测。

- 设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。

- 支持自检放电能量精度显示和打印。

- 可自动上传自检报告，并支持在设备管理系统或中央站集中查看除颤设备状态。

- ★具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP55。

- 具备优异的抗跌落性能，可承受0.75米跌落冲击。

- 工作环境，温度范围：-20°C-55°C，湿度范围：5%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。