中频电疗仪产品技术参数

- 技术参数

- 液晶触摸屏操作；

- 具有4路输出通道，4路可独立控制，同时治疗4名患者或4个部位；亦可组合使用，形成2组干扰电数量；

- 中频治疗具有5种治疗模式：多步模式、音频模式、正弦调制、脉冲调制、自定义中频；

- 具有102个内置处方及10个自定义处方，选择多样，灵活适配；

- 在500Ω的负载电阻下，输出电流不超过50mA(r.m.s)。

- 输出电流稳定度，不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。

- *载波频率：1kHz～12kHz，允差±10%；

- 载波波形为：脉冲波，脉冲宽度：载波频率倒数的一半，允差±10μs。

- *调制波频率：0～150Hz，允差±10%；

- 调制波波形为：方波、正弦波、三角波、锯齿波、指数波、扇形波、梯形波、尖波。

- 差频频率范围：0～200Hz范围内的单一值，允差在±10%或±1Hz；

- 差频变化周期：15～30s，允差±10%；

- 动态节律：4～10s，允差±10%，动态位移应不超过动态节律的±30%。

- 调幅度：0～100%的范围内的单一值，调幅度允差±5%；

- *干扰电治疗：

- 电疗仪具有双路（二维）干扰输出；电疗仪在双路（二维）输出时具有普通模式、动态模式、调制模式、对极模式四种干扰模式；

- 具有干扰模式、干扰模式选择、自定义干扰三种治疗模式；

- 电疗仪具有工作模式切换功能；具有电流强度调节及显示功能；具有处方选择及显示功能；具有时间调节及显示功能；在多步程序中频电流疗法中具有锁定功能；具有温度调节功能（仅适用于理疗加热电极片）；

- *安全功能：

- （1）电极超温保护；

- （2）输出状态识别检测（开路、短路、过流）；

- （3）热电极温度超过45°C，热保护器动作，切断加热电路，且有报警提示。

- （4）发出声音和显示错误提示

- 电极板温度：38℃～42℃，分10档可调，允差±3℃。