附件1：   
全自动结核基因检测仪主要技术参数

1、主要用途：从痰液等样本中直接进行结核分枝杆菌鉴定及利福平耐药的相关检测，单试剂盒同时报告结核分枝杆菌鉴定和利福平耐药结果；
*2、可独立运行模块数量≥4，模块相互独立，互不干扰，实现不同样本、不同检测项目的随到随检；
3、设备操作流程简单，无需手工添加核酸提取及扩增试剂；
*4、配套试剂耗材已在湖北省医用耗材集中采购系统挂网成功并提供挂网截图；
*5、检测下限：结核分枝杆菌≤15个菌/ml（投标文件需提供NMPA注册版本试剂说明书加以证明）
6、设备最大检测通量：≥8个，单次样本同时上机检测数量≥4份样本；
*7、荧光检测通道：≥5；
*8、方法学：采用熔解曲线法进行利福平耐药基因的检测；（投标文件需提供原厂彩页及官网截图加以证明）；
9、设备为台式设计，可置于生物安全柜中；
10、PCR扩增装置为薄片式反应腔或常规PCR八连排管，以提升升降温速率，投标文件需提供薄片式反应腔实物图加以证明；
11、最大升温速率≥5℃/s，（投标文件需提供NMPA下属检测机构出具的检验报告加以证明）；
*12、最大降温速率≥3.5℃/s，（投标文件需提供NMPA下属检测机构出具的检验报告加以证明）；
*13、设备重量：≤55kg
14、设备为全集成设备，仪器在样本转移时无需通过移液臂等机械装置进行样本或产物的中间转移，避免样本间的交叉污染；。
15、数据导出：Excel或Txt格式，用户报告可直接打印或保存为PDF；具有LIS接口，须连接LIS系统；
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