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1. *注射泵需通过NMPA三类注册证
2. *整机使用期限≥10年，需提供证明材料
3. 注射精度≤±2%
4. *速率范围：0.01-2000ml/h, 最小起始流速和步进流速均为0.01ml/h
5. 快进流速范围：0.01-2000ml/h，具有自动和手动快进可选；
6. 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量
7. 支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；
8. 注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制动，防止药液误推
9. 8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式
10. *不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术
11. *支持药物库，可储存5000种药物信息
12. 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；
13. *压力报警阈值至少15档可调，最低可设置150mmHg
14. *具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示
15. *具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液
16. 信息储存：可存储5000条的历史记录
17. 电池工作时间≥6.5小时@5ml/h
18. 防异物及进液等级IP44
19. 满足EN1789标准，适合在救护车使用

