[bookmark: _GoBack]空气波压力治疗系统技术参数
1. 设备工作压力值范围0-200mmHg
▲2.操作及配置：≥5英寸彩色液晶人体仿生全触摸屏操作
3.支持一键锁屏-解锁，防止非专业人员误操作，主界面可显示实时治疗进度、实时治疗压力、血液回盈检测标志。
▲4.可选配气囊种类≥20种，含腿部八腔气囊、腿部六腔气囊、腿部四腔气囊、臂部四腔气囊、腿部三腔气囊、臂部三腔气囊、小腿三腔气囊、左/右手气囊、左/右足气囊，可选重复使用和单人次使用供临床选择。（提供注册备案凭证证明）
5.治疗方案≥14种，含专业循环压强治疗方案和防栓梯度压力（DVT治疗）方案
▲6.内置电池功能：具备内置电池，交直流两用，手术室、室外、特殊环境等移动使用性能提升，连续工作时间≥4小时，待机时间≥12小时（需提供说明书或检验报告证明）
7.保压时间0-15s可调
▲8.间隔时间0s-99s可调（需提供说明书或检验报告证明）
9.设备应具有血液回盈侦测功能，支持全自动调节和手动调节
▲10.设备充气速度1-7级可调（需提供说明书或检验报告证明）
11.治疗时间1min-99min可调，支持不间断治疗，治疗时间支持多种单位显示
▲12.设备应具备单腔零压跳过功能，可每腔任意压力值调节压力，且每腔之间压力差值可任意调节，调节步进≤2mmHg（需提供说明书或检验报告证明）
▲13.噪声抑制：具备超静音噪声抑制技术，噪音≤50dB（需提供说明书或检验报告证明）
14.工作站资质：选配物理设备工作站，工作站具备单独的医疗器械注册证
15.主机使用年限：≥10年
▲16.主机重量：净重2.0Kg±0.25Kg，小巧轻便，方便临床在病房移动（需提供说明书或检验报告证明）
17.仪器具有超压、欠压、电量低、电量极低提示、压强传感器异常及通讯异常提示，提示发生时，界面有提示，并且伴随声音提示
18.支持蓝牙连接以及在线升级功能
19.支持KPa和mmHg单位可切换显示
20.主机尺寸（长*宽*高）：185mm ×193mn×190mm土10%
▲21.产品资质：具备NMPA及CE认证（需提供证明材料）
