胰岛素泵  10台

操作界面：全中文

储药器容量：≥2ml
基础量：0.025-35U /小时， 
基础率输注精度：≤0.025U/小时
基础率分段：1-48段
自动分段：6段/24段
临时基础率：0.5-12H;0.025-35U/h;±0.1可调
大剂量调节范围：0.025-25U
大剂量增量：≤0.025U
大剂量输注方式：双波，方波，常规波
快速大剂量:打开、关闭两种设置，默认打开

快速大剂量增量步长:0.1-2U，默认1U

电池：可充电电池
电池寿命：充放电次数＞300次
电池报警：低电量，无电量
马达：安全直流马达
胰岛素浓度：U-100
输注马达误差精度：≤±5%
背景灯：有
键盘解锁功能：有
自检：系统自动安全检测，每天数万次自动检查
报警记录：全中文提示，记录可回顾≥35次，可回顾报警的时间和日期，记录保存>3年
低液量报警：有
无药量报警：有
报警模式：声音，震动，灯光
充盈记录：全自动检测药液滴出，
大剂量历史：数据≥35次，记录保存>3年
防水等级：IP×4防溅水
泵体重量：≤50g

